ARTÍCULO ORIGINAL/ORIGINAL  ARTICLE

Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación de venlafaxina en suero mediante HPLC-UV

Developing and validating on HPLC-UV method  for enlafaxine determination in serum

Desenvolvimento  e validação de método analitico para determinação de da venlafaxina em soro empregando HPLC-UV

Luz A. Sarmiento-Rubiano1, Meibys P. Espinosa-Mejia2

1      Bacterióloga, PhD, Tecnología de Alimentos

2      Bacterióloga. Laboratorio de Cromatografía Universidad Metropolitana de Barranquilla - Fundación Hospital

Universitario Metropolitano. Email: lusarru@hotmail.com

Recibido: marzo 6 de 2012                 Aceptado: octubre 1 de 2012

Resumen

La Venlafaxina es un fármaco  antidepresivo de la familia de los derivados  sintéticos  de las fenetilaminas  bicíclicas cuya actividad consiste en inhibir la recaptación de serotonina,  noradrenalina y en menor  proporción dopamina en la neurona presináptica,  potenciando la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central  Diversos métodos han sido reportados para el análisis de Venlafaxina en variados fluidos biológicos, siendo la cromatografía  liquida de alta precisión HPLC uno de los más utilizados  En este estudio se ha desarrollado  un método rápido y sencillo para la determinación de Venlafaxina en muestras  de suero con extracción  liquido-liquido, detección ultravioleta a 229 nm, fase móvil isocrática y Carbamazepina como estándar  interno, el rango de detección es entre 0,1 a 10 μg/ml con precisión y exactitud del 95% y un tiempo total de elución de 25 minutos por muestra,  el método es lo suficientemente sensible, exacto,  y reproductible para ser usado en estudios farmacocinéticos

Palabras clave  HPLC, Venlafaxina, antidepresivos, farmacocinética

Abstract

Venlafaxine is an antidepressant drug; it is asynthetic phenethylamine bicyclic derivative having antidepressant activity which consists of inhibiting serotonin, nor epinephrine and (to a lesser extent) dopamine reuptake  in the presynaptic neuron,  the- reby promoting  synaptic transmission in the central nervous  system  Different methods have been  reported for analysing venlafaxine in biological fluids, high-performance  liquid chromatography (HPLC) being one of the most used to date  This study involved developing  a rapid and  simple method  for determining  venlafaxine in serum  samples  using liquid/liquid extraction, 229 nm UV detection, isocratic mobile phase and carbamazepine as internal standard  Linear (detection)  range was 0 1 to 10 μg/ml (95% precision and accuracy) and 25 mintotal elution time per sample  This method  was sufficiently sensitive, exact and reproducible for use in pharmacokinetic studies

Key words: HPLC, venlafaxine, antidepressant, pharmacokinetic

Resumo

Venlafaxina é um antidepressivo  da família dos derivados sintéticos da bicíclico fenetilaminas e tem como  objectivo  inibir à recaptação da serotonina,  noradrenalina e em menor proporção a dopamina no neurônio  pré-sináptico, e a melhoria da neuro transmissão no sistema nervoso central  Há registados vários métodos para o análise da venlafaxina nos fluidos bio- lógicos, um dos mais utilizados é cromatografia  líquida de alta presição (HPLC) Neste estudo  foi desenvolvido  um método simples e rápido  para determinação da venlafaxina em amostras  de soro com  extracção líquido-líquido, detecção UV a

229 nm, fase móvel isocrática e carbamazepina como padrão  interno  O nivel de detecção situa-se entre 0,1 e 10 ug / ml, com precisão  e exactidão  de 95% e um tempo  de eluição total de 25 minutos por amostra, o método é bastante  sensível, preciso e reprodutível  para serem usado em estudos  farmacocinéticos

Palavras-chave. HPLC, venlafaxina, antidepressivos,  farmacocinética

Introducción

La Venlafaxina es un fármaco  antidepresivo de  la fa- milia  de  las  fenetilaminas,  su  nombre   químico   es

1-[2-(Dimetilamino)-1-(4–metoxifenil)etil]ciclohexanol, se emplea  comúnmente en  la industria  farmacéutica como  Clorhidrato  de  Venlafaxina cuya  formula  em- pírica es C17H27NO2HCl, tiene  un peso  molecular  de

313,8 gramos mol de los cuales 277 4 son Venlafaxina

pura,  es una  sustancia  cristalina blanquecina soluble a 572 mg/ml en NaCl 0,2M  Su actividad consiste  en inhibir la recaptación de  serotonina,  noradrenalina y en menor  proporción  dopamina en la neurona  presi- náptica,  potenciando la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central  La Venlafaxina no tiene activi- dad inhibidora de la monoaminooxidasa (IMAO) es por ello que a diferencia de otros antidepresivos  triciclicos no  tiene  efectos  secundarios  tan  importantes a nivel cardiovascular  (Pacher, 2004),  aunque  su efecto  anti- plaquetario  puede  representar un nivel de riesgo que ha generado la restricción de su uso en algunos países (Taylor 2010)  La dosis recomendada de Venlafaxina es de 75 mg al día en tres dosis, de ser necesario se puede  incrementar  hasta 150 mg/día e incluso ha 225 mg/día    con  aumento en  intervalos  de  75  mg cada cuatro  días (Schatzberg  2000)  Después  de su consu- mo oral, aproximadamente el 92%  de la Venlafaxina es absorbido alcanzando una biodisponibilidad  abso- luta del 42%, el grado  de unión a proteínas  plasmáti- cas es del 30% y es metabolizada en el hígado siendo su principal metabolito  la O-desmetilvenlafaxina, molé- cula con igual actividad biológica, aproximadamente a las 48 horas el 87% de la Venlafaxina y sus metabolitos son eliminados por orina (FDA, 2005)

Diversos métodos han sido reportados para el análisis de Venlafaxina en variados  fluidos biológicos, siendo la cromatografía  liquida de alta precisión HPLC uno de los más utilizados unido a  diferentes  métodos de de- tección,  como  fluorescencia  (Mandrioli, 2007),  ultra- violeta  (Samanidou, 2011; Matoga, 2001) o detección electroquímica (Blier et al 2007), esta técnica también

ha sido utilizada  en  combinación con  otras  tecnolo- gías como  la espectrometría de masas LC-MS/MS con ionización  electrospray  (Kingbäck, 2011; He, 2005) o la cromatografía  de  gases  (Mastrogianni,  2012)   Res- pecto a los protocolos de extracción utilizados, la fase solida (SFE) es en muchos casos el método de elección (Clement,  1998)   En este  estudio  se  ha  desarrollado un método rápido y sencillo para la determinación de Venlafaxina en  muestras  de  suero  para  ser  emplea- do en estudios  farmacocinéticos y se ha validado  de acuerdo a los  parámetros establecidos por la Oficina de  las Naciones  Unidas (ONU,  2010)  y la FDA Ame- ricana  (U.S. FDA, 2001)   El  método propuesto utiliza una extracción  liquido-liquido de la molécula  de Ven- lafaxina con  un solvente  no polar en medio  alcalino, detección ultravioleta a 229 nm, fase móvil isocrática y Carbamazepina como estándar  interno  La Carbama- zepina es un fármaco antiepiléptico  derivado tricíclico del iminostilbeno  de muy escasa  solubilidad en agua, soluble en metanol y similar estructuralmente a los an- tidepresivos tricíclicos, contrariamente a la Venlafaxina cuya  estructura  difiere de  estos,  la diferencia  estruc- tural entre  las dos  moléculas  permite  una  adecuada separación  cromatográfica (figura 1)

Materiales y métodos

Reactivos y equipos

Se utilizó estándar  secundario de Venlafaxina clor- hidrato  de  Genfar  lote  NVF-10002- (JM-01)-001 con humedad 0,5%  y pureza  de  99,2%;  Carbamazepina presentación comercial  en tabletas  de 200  mg de la- boratorios  Bussie S A ; acetonitrilo y metanol al 99,9% grado  HPLC de  J T   Baker; Fosfato de  potasio  mono- básico  KH2PO4,  fosfato  de  potasio  bibásico  K2HPO4 y  acido  fosfórico  H3PO4    fueron grado  analítico  de Merck  Los equipos utilizados fueron: centrífuga Mikro

200,  agitador vortex RELAX top de Heidolph, microba- lanza  analítica Sartorius, concentrador Vacufuge plus de eppendorf y congelador a -20 °C thermo  scientific

Figura 1. Estructura química de la Venlafaxina (A) y Carbamazepina  (B).

Sistema cromatográfico

El  equipo   de  cromatografía   utilizado  fué  HPLC  La- Chrom Elite dotado  de: Bomba L2130, Inyector L2200 y Detector UV  L2400, Columna  Hypersil  GOLD  C8

250 x 4,6 y 5 μ Part No  25205-254630 La separación cromatográfica se realizó a temperatura ambiente   La fase móvil fué isocrática con flujo constante de 0,7 ml por minuto y consistió en acetonitrilo  y buffer fosfato

0,062 M en una proporción 30:70 ajustado el pH a 5,5 con acido fosfórico  El tiempo  de elución  total fué de

25 minutos por muestra

Soluciones de trabajo

Soluciones de trabajo de Venlafaxina clorhidrato y Carbamazepina a concentraciones de  1mg/ml  y 0,1 mg/ml  respectivamente, fueron  preparadas en  meta- nol al 99,9% grado HPLC y colocadas inmediatamente a -20ºC hasta su uso

Sueros control

Con firma de consentimiento informado  se tomó  una muestra de sangre (tres tubos sin anticoagulante) a 10 voluntarios sanos quienes manifestaron no estar to- mando  ningún medicamento, las muestras fueron cen- trifugadas a 900 g por minuto durante  10 minutos, los suero  fueron  extraídos  y almacenados a -20 °C hasta su uso  Casa suero  de forma individual fué analizado en el HPLC para verificar la ausencia  de picos interfe- rentes  con los analitos de interés y finalmente  se rea- lizo un pool de sueros  a partir del cual se prepararon sueros  control  con  concentraciones de  Venlafaxina de 0 1, 0 5, 1, 4, 6 y 10 μg/ml a partir la solución  de Venlafaxina de 1mg/ml

Preparación de las muestras y curvas de calibración

400 μl de suero control fueron colocados en un tubo eppendorf de 1,5 ml junto con  20 μl de Carbamazepi- na de 0,1 mg/ml como  estándar  interno y 20 μl de hi-

dróxido de sodio 1N, se mezclo en vortex por 1minuto y posteriormente se adiciono  1 ml de dietil éter para la extracción  de los analitos de interés  haciendo  una agitación en vortex durante  20 minutos, posteriormen- te la muestra  fue centrifugada  10 min a 17 320 g por minuto y 0,5 ml del éter fueron colocados en un nuevo eppendorf de 1,5 ml y evaporados ha sequedad en el concentrador Vacufuge plus de eppendorf a 30 °C y

450 g por minuto durante  25 minutos, el extracto seco fue reconstituido con 300 μl de fase móvil, agitado en vortex durante  15 minutos y colocado en un vial para HPLC, 50 μl del reconstituido fueron  colocados en el automuestreador e inyectados  en el HPLC La curva de calibración  se realizo procesando sueros  control  con concentraciones de Venlafaxina en un rango entre 0,1 a 10  μg ml-1 (0 1, 0 5, 1 0, 4 0, 6 0 y 10 μg ml-1) por triplicado  Para determinar  la linealidad del sistema, se estableció  el valor de R2 en la curva de calibración y el coeficiente  de variación entre  las mediciones  de una misma concentración

Capacidad de recuperación

Soluciones de Venlafaxina de 0,1 y 10 μg/ml y sueros control con iguales concentraciones fueron analizados por triplicado para comparar los valores obtenidos en cada  caso y se calculó el porcentaje de recuperación del analito

Especificidad

La especificidad es la capacidad del método para dife- renciar el analito en presencia  de otros componentes de la muestra,  debe  determinarse en un nivel bajo de concentración  Diez muestras  de  suero  provenientes de diferentes donantes fueron analizadas para verificar la ausencia  de picos en el cromatograma interferentes con el analito en cuestión,  posteriormente los croma- togramas  fueron  comparados con  los de sueros  con- trol con  concentraciones de Venlafaxina de 0,1 y 10

μg/ml adicionados de Carbamazepina como  estándar interno

Precisión y exactitud

Describe el grado de dispersión del valor obtenido res- pecto  al valor real o  conocido bajo  las condiciones establecidas de análisis Sueros control con concen- traciones  de Venlafaxina de 0 1, 4 y 10 μg/ml fueron analizados  por triplicado y durante  dos días diferentes para evaluar la  repetitividad y reproducibilidad del sis- tema.

Estabilidad de los analitos

La estabilidad  de los analitos se evaluó por triplicado en sueros control a concentraciones de Venlafaxina de

1, 4 y 10 ug/ml y adicionados de 20 μl de Carbama- zepina de 0,1mg/ml  bajo las siguientes condiciones:

Estabilidad  de   congelamiento  y  descongelamiento: Los sueros  descritos  fueros  sometidos  a periodos  de congelación a -20 °C, descongelados a las 24 y 72 ho- ras, procesados, evaluados  y los resultados  compara- dos con sueros sin congelar

Estabilidad de  los sueros  control  a  temperatura am- biente: Los sueros control descritos  fueron analizados después  de ser procesados y permanecer 24 y 72 ho- ras a temperatura ambiente  en el automuestreador

Estabilidad de  las soluciones  Stock: Soluciones  stock de Venlafaxina de 10 μg/ml y de Carbamazepina de

0,1 mg/ml fueron analizadas  después  de permanecer

24 y 72 horas a temperatura ambiente  en el automues- treador

Resultados

Se desarrolló  y validó un método analítico mediante HPLC-UV para la determinación de Venlafaxina en sue- ro humano  con  estándar  interno  Carbamazepina del cual se resumen  las condiciones instrumentales  en la tabla 1

Los resultados  obtenidos en los ensayos  de especifici- dad muestran  que en los cromatogramas de 10 sueros de donantes sanos no se observan  picos interferentes con los analitos de interés, cuando  sueros adicionados con Venlafaxina a concentraciones de 0,1 y 10 μg/ml y Carbamazepina de 0,1 mg/ml 20 μl fueron analizados se observó  la presencia  de picos en el cromatográma correspondientes a estas  dos  sustancias  en  los tiem- pos de retención  9,1min y 17,5 min respectivamente (figura 2)

Al realizar la curva de calibración de Venlafaxina (figu- ra 3) con  sueros  control  en  concentraciones de  0 1,

0 5, 1, 4, 6 y 10 μg/ml, los resultados del modelo lineal indican la correlación  existente entre la concentración y la medida del área de los picos resultantes, se obtuvo un R2 estadístico  de  0,999  y el coeficiente  de  varia- ción entre las replicas de una misma concentración fue inferior al 2% en todos  los casos, lo cual  indica muy poca dispersión entre las mediciones  (tabla 2)

Tabla 1. Condiciones instrumentales para la determinación de Venlafaxina en suero mediante HPLC-UV.

| Parámetros instrumentales | Condiciones |
| --- | --- |
| Fase móvil Modo de elución Longitud de onda Columna Temperatura columna Temperatura del automuestreador Flujo de fase móvil Volumen de inyección Modo de cuantificación Modo de cualificación Unidades de concentración Tiempo de retención Venlafaxina Tiempo de retención Carbamazepina Tiempo de corrida Volumen de muestra utilizado | Acetonitrilo, Buffer fosfato 0,062M 30:70 pH 5,5, H3PO4 Isocrático 229 nm Fase reversa C8 5 mm, 250 x 4,6 mm Ambiente Ambiente 0,7 ml/min 50 mL Estándar interno y curva de calibración Tiempo de retención mg/mL 9,1 min 17,5 min 25 min 400 mL |

Figura 2. Cromatográma de  Venlafaxina y Carbamazepina. (A) Venlafaxina (9,1 min) izquierda 0,1 µg/ml, derecha 10 µg/ml (B); Carbamazepina  17,5 min.

Figura 3. Cur va de calibración de Venlafaxina con un rango de cuantificación entre 0,1 y  10 µg/ml

La eficiencia  de  la extracción  se calculo  mediante  la comparación de las relaciones  de área de los picos de sueros  control  extraídos  y las soluciones  no extraídas observándose que  a una concentración de Venlafaxi- na de 10 μg/ml la recuperación es de 98,74% y a con- centración  de 0,1 μg/ml es de 98,69%, el  coeficiente de variación de las replicas en cada  caso es inferior a

1% (tabla 3)

La precisión  de  las mediciones  en  las concentracio- nes de Venlafaxina 0 1, 4 y 10  μg/ml siempre tuvo un coeficiente  de variación inferior a 1,5%, respecto a la exactitud,  el porcentaje de error de las mediciones  a las concentraciones analizadas  nunca  fue superior  a

3%  (Tabla 4)

Los análisis de estabilidad muestran  que la Venlafaxina en una muestra  de suero  es estable  a la congelación y descongelación en los periodos  analizados,  cuando soluciones  de Venlafaxina y sueros control con venla- faxina fueron dejados  en el automuestreador por más

de  24  horas  perfectamente tapadas,  se observo  que no sufren alteración en su concentración

Discusion

La cromatografía  liquida de alta resolución es una téc- nica cada  día mas  utilizada  para  estudios  farmacoci- néticos,  al tratarse  de una tecnología  sencilla, rápida, confiable,  con  costos  relativamente  bajos  y una  sen- sibilidad adecuada para  el análisis en  fluidos biológi- cos de muchos  fármacos  de uso común  en humanos y animales   Para la identificación  y cuantificación  de Venlafaxina  y Carbamazepina se  selecciono   la  cro- matografía  liquida de  fase reversa,  que  permitió  una muy  buena  separación  de  los analitos  gracias  a sus diferencias  de  polaridad  y su interacción  con  la fase estacionaria  apolar de la columna C8 utilizada y la fase móvil de polaridad moderada Respecto  al manejo  de la muestra,  aunque  la extracción  en fase solida permi- te la  recuperación de los analitos   con el mínimo de interferencias,  es un método que resulta más costoso

Tabla 2. Resultados del estudio de linealidad.

| Concentración Venlafaxina µg/ml | Área del pico | Promedio | Desviación estándar | Coeficiente de variación % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 6 4 1 0,5 0,1 | 5382526 5482844 5402484 3099120 3206064 3115121 2160686 2238236 2221546 543421 564945 552014 267715 265026 265487 54352 54698 55978 | 5422618 3140102 2206823 553460 266076 55009 | 53103 57683 40818 10835 1438 857 | 0,98 1,84 1,85 1,96 0,54 1,56 |

Tabla 3.  Capacidad  de recuperación de Venlafaxina en el proceso de extracción del suero.

| Concentración | Solución de Venlafaxina | Suero con Venlafaxina | % recuperación | Promedio | Coeficiente de variación % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0,1 | 5399782 5567879 5509876 55098 55823 56296 | 5382526 5482844 5402484 54352 54698 55978 | 99,680 98,473 98,051 98,646 97,985 99,435 | 98,735 98,689 | 0,857 0,736 |

y dispendioso cuando  se pretende hacer  un gran nú- mero  de análisis, en el método desarrollado  se utiliza la extracción  liquido-liquido con un solvente  no polar como  el dietil éter en medio alcalino que permite  una buena  extracción  de  la Venlafaxina, la cual es poste- riormente  fácilmente recuperada por la rápida evapo- ración del éter  Mayoga et al en el 2001  describe  una extracción  de esta molécula con hexano- alcohol isoa- mílico en medio alcalino seguida de una solubilización

de la Venlafaxina en medio  acido,  pero  en este  caso es posible  que  el extracto  contenga mayor  cantidad de  impurezas  apolares  presentes en  el suero  que  al realizar la extracción  con éter

Algunos métodos analíticos logran la diferenciación de la Venlaxina y su principal metabolito  la O-desmetil- venlafaxina utilizando  técnicas  como  HPLC acoplado a espectrometría de masas  (Bhatt et al , 2005,  Qin et

Tabla 4. Resultados de la determinación de Venlafaxina en diferentes días.

| µg/ml | Suero con Venlafaxina | Área del pico | Venlafaxina µg/ml | Coeficiente variación % | Error relativo % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 4 0,1 | Día 1 Día 5 Día 1 Día 5 Día 1 Día 5 | 5382526 5482844 5402484 5428741 5415565 5419899 2160686 2238236 2221546 2198547 2242512 2230635 54352 54698 55978 56445 55008 55075 | 9,990 10,176 10,027 10,076 10,051 10,059 4,008 4,152 4,121 4,079 4,160 4,138 0,098 0,099 0,101 0,102 0,099 0,099 | 0,625 1,400 1,480 | 0,665 2,749 1,290 |

al , 2010),  la presencia   de  O-desmetilvenlafaxina  se ha  observado no  solamente  en  muestras  biológicas, sino también  en formas farmacéuticas  de Venlafaxina como  producto de una degradación acida de la molé- cula (Carneiro  et al 2010),  aunque  ambas  moléculas son efectivas en el tratamiento de desordenes depresi- vos, difieren en su metabolismo ya que la Venlafaxina es oxidada por el citocromo  p450 mientras que su me- tabolito  no, cerca  del 55% de venlafaxina es elimina- da por vía renal como  O-desmetilvenlafaxina  (Cohen

2009)  El método desarrollado  en este trabajo, al igual que  el reportado por Qin et al , 2008,  se realizo con el fin de  analizar solo la molécula  de  Venlafaxina en suero mas no sus metabolitos

Conclusiones

El método analítico evaluado  para la determinación de Venlafaxina en sangre utilizando como estándar interno Carbamazepina mediante la técnica HPLC-UV es especi- fico para el principio activo de interés, tiene la exactitud, precisión, linealidad y reproductividad adecuadas para dicho análisis, por lo tanto se puede  utilizar en estudios de  farmacocinética  Las condiciones cromatograficas

utilizadas pueden permitir también  la investigación  de Venlafaxina en solución y pueden ser adaptadas y em- pleadas  para el análisis cuantitativo  en   productos que contengan Venlafaxina como principio activo

Agradecimientos

Al laboratorio  de  Toxicología Vargas-Melo de  la Ciu- dad  de  Bogotá,  por  el aporte  de  algunos  de  los ma- teriales y reactivos  necesarios  para  la elaboración de este trabajo

Referencias

Bhatt J, Jangid A, Venkatesh G, Subbaiah G, Singh S Liquid chroma- tography–tandem mass spectrometry (LC–MS–MS) method  for simultaneous  determination of venlafaxine  and  its active  me- tabolite  O-desmethyl  venlafaxine in human  plasma  Journal of Chromatography B, 2005, 829 (1–2): 75-81

Carneiro  WJ, Andrade  CH, Braga RC, Oliveira V  Identification  of Desvenlafaxine,  the major active metabolite  of Venlafaxine, in in extended-release capsules   Revista electronica  de farmacia

2010;1: 39-53

Clement  EM, Odontiadis J, Franklin M  Simultaneous  measurement of Venlafaxine  and  its major  metabolite,  oxydesmethylvenla-

faxine, in human plasma by high-performance  liquid chromato- graphy with coulometric  detection and utilisation of solid-phase extraction  Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 1998; 705: 303-308

Cohen  LJ  Desvenlafaxine: Frequently Asked Questions Primary Psy- chiatry 2009;16(12):1-8

Blier P, Saint-Andre  E, Hdbert  C  Effects of different doses  of ven- lafaxine on serotonin  and norepinephrine reuptake  in healthy volunteers  International journal of neuropsychopharmacology

2007;10(1):  41-50

FDA Department of Health and Human Services Food and Drug Ad- ministration (2001)  Center  for Drug Evaluation and Research (CDER) Center  for Veterinary  Medicine  (CVM)  http://www fda gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryIn- formation/Guidances/ucm070107 pdf

FDA  Food  and  Drug  Administration   (2005)  Medication   guide: about  using antidepressants in children or teenagers Rockville, MD  From the  FDA website:  http://www accessdata fda gov/ drugsatfda_docs/label/2009/020151s054lbl pdf

He J, Zhou  Z, Li H  Simultaneous  determination of fluoxetine, ci- talopram,  paroxetine,  venlafaxine  in plasma  by high perfor- mance  liquid chromatography–electrospray  ionization  mass spectrometry (HPLC–MS/ESI) Journal of Chromatography B,

2005; 820: 33-39

Khan A, Zafar I, Jamshaid AK, Ghulam  SK, Bilal M, Khan TM  The Development and Validation of HPLC-UV method  for Analysis of Ciprofloxacin in serum  and  aqueous Humour   Archives of Pharmacy Practice  2011;2(3):116-122

Kingbäcka M, Josefssonb  M, Karlssona L, Ahlnera J, Bengtssona  F, Fredrik C,  Kugelberga  CB  Stereoselective  determination  of Venlafaxine and its three  demethylated metabolites  in human plasma and whole blood  by liquid chromatography with elec- trospray tandem  mass spectrometric detection and solid phase extraction  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

2010;53:  583–590

Mandrioli  R, Mercolini  L,  Cesta  R, Fanali S, Amore  M, Raggi M Analysis of the  second  generation  antidepressant  venlafaxine and  its main active metabolite  O-desmethylvenlafaxine  in hu-

man plasma by HPLC with spectrofluorimetric detection  Jour- nal of Chromatography B, 2007;856(1–2): 88-94

Mastrogianni O, Theodoridis G, Spagou K, Violante D, Henriques  T, Pouliopoulos  A, Psaroulis K, Tsoukali H, Raikos N  Determina- tion of Venlafaxine in post-mortem  whole  blood  by HS-SPME and  GC-NPD Forensic  Science  International,  2011;215(1–3):

105-109

Matoga  M, Pehourcq F, Titier K, Dumora  F, Jarry C  Rapid high-per- formance  liquid chromatographic measurement of Venlafaxine and  O-desmethylvenlafaxine  in human  plasma  Application to management of acute  intoxications   Journal of Chromatogra- phy B, 2001; 760:213–218

ONU  Oficina de las Naciones  Unidas contra  la Droga y el Delito (2010)  Directrices para la validación de métodos analíticos y la calibración  del equipo  utilizado para el análisis de drogas  ilíci- tas en materiales incautados  y especímenes biológicos  http:// www unodc org/documents/scientific/Validation_Manual_ST- NAR41_Ebook_S pdf

Pacher P, Kecskemeti V Trends in the Development of New Antide- pressants   Is there a Light at the End of the Tunnel?  Curr Med Chem   2004;11(7):  925–943

Qin  F, Li  N, Qin  T, Zhang  Y, Li  F  Simultaneous  quantification  of venlafaxine and  O-desmethylvenlafaxine  in human  plasma  by ultra performance liquid chromatography–tandem mass spec- trometry and its application in a pharmacokinetic study  Journal of Chromatography B, 2010;878 (7–8):689-694

Qin X Y, Meng J,  Li XY,  Zhou J,  Sun X  Determination of venlafaxine in human  plasma by high-performance  liquid chromatography using cloud-point extraction and spectrofluorimetric detection Journal of Chromatography B 2008; 872 (1–2): 38–42

Samanidou  V, Nazyropoulou C, Kovatsi L   A simple HPLC method for the simultaneous determination of Venlafaxine and its major metabolite  O-desmethylvenlafaxine  in human serum  Bioanaly- sis 2011;3(15):1713-1718

Schatzberg   Alan F New indications for antidepressants   Journal of

Clinical Psychiatry   2000;61(11):9-17

Taylor David  2010  Venlafaxine and cardiovascular toxicity BMJ Cli- nical Research (10)  pp: 340:c411